吴江市庆霞烘箱电炉制造有限公司

设备日常点检参照表

设备名称：无尘高温烤箱          型号：QX841-特规型

| 序号 | 点检项目 | 衡量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱内卫生状况 | 控制箱内应保持清洁 | 每周1次 |
| 2 | 烤箱内卫生状况 | 烤箱内应处于无尘状态 | 使用前清洁1次 |
| 3 | 查看温度控制仪与超温保护仪显示温度是否一致 | 显示温度相差不能大于3℃ | 每天1次 |
| 4 | 鼓风机工作情况 | 低噪音无异响运转正常 | 每天1次 |
| 5 | 加热器是否良好 | - 满功率是单相电流应为13.5A,正负2A视为正常。 - 三相电流必须平衡。 | 每天1次 |
| 6 | 风机保护是否正常 | 打开控制箱门，把热过载继电器上的红色按钮按下，风机能停下即正常。 | 每月1次 必须电工操作 |
| 7 | 温控器是否能控温 | 当温度即将到达设定温度后电流应由大变小，由小变大，最终温度温度。 | 每天必须观看1次 |
| 8 | 定时器是否良好 | 把设定温度降低，定时器时间设为10S，到达设定时间后报警切断加热。 | 每周1次 |
| 9 | 控制箱内电器工作状况 | 控制箱内电器工作时应无异响 | 每次开机时1次 |
| 10 | 密封条密封状况 | 门密封条应无明显氧化及漏气 | 每月1次 |
| 11 | 使用温度确定 | 打开加热前必须严格查看设定温度及时间。 | 每次使用时 |
| 12 | 安全事项检查 | - 放置一段时间后再次使用或者空箱升温必须查看箱内是否存放有易燃、易爆、及易挥发性物品。 - 有漏电或静电过大现象必须停止使用。 | 每次使用时 |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

为了你和公司的安全，使用时必须做好以上工作！！！